## Slide 1: Gaz kromatografi
Gaz kromatografide (GC),buharlaştırılmış numunenin bileşenleri, hareketli faz ile bir kolona tutturulmuş bir sıvı veya bir katı faz arasında dağılması sonucunda ayrılır. İnert bir gaz olan hareketli fazın akışıyla elüsyon gerçekleştirilir.
Diğer çoğu kromatografi türlerindekinin aksine, hareketli faz analit molekülleri ile etkileşime girmez; tek işlevi analtin kolon içinde taşımaktır.
İki türgaz kromatografisi vardır: Gaz-katı kromatografi ve gaz-sıvı kromatografi. Gaz-sıvı kromatografi biliminin tüm dallarında yaygın olarak kullanılır ve genellikle adı faz kromatografi olarak kısaltılır.

## Slide 2: Gaz kromatografi için cihazlar

## Slide 3: Taşıyıcı gaz sistemleri
Gaz kromatografide, hareketli faz, taşıyıcı gaz olarak adlandırılır ve bu gaz kimyasal olarak inert olmalıdır. Argon, azot ve hidrojen de kullanılmasına karşın, en yaygın kullanılan hareketli faz helyumdur.
Bu gazlar, basınçlı tüplerde piyasada bulunur. Basınç ayarlayıcıları, göstergeler ve akış ölçerler, gazın akış hızını kontrol etmek için gereklidir.

## Slide 4: Numune enjeksiyon sistemleri
Kolon verimliliği, numunenin uygun hacimde, bir buhar tıpası şeklinde sunulmasını gerektirir; aşırı büyük numunelerin yavaşça enjekte edilmesi, bant genişlemesine ve ayrılmanın iyi olmamasına yol açar.
En yaygın numune enjeksiyon yönteminde, kolon girişinde (giriş bölümü normal olarak numunedeki en az uçucu olan bileşiğin, kaynama noktasının 50 derece üzerindedir) bulunan bir silikon lastik diyafram veya bir septum içinden, numune sıvı veya gaz olarak bir mikro şırınga ile hızla buharlaştırıcı bölümüne verilir.

## Slide 6: Numune enjeksiyon sistemleri
Nicel çalışmalarda hem sıvılar hem de gazlarda, daha tekrarlanabilir numune büyüklükleri elde etmek için, bir numune musluğu kullanılır.
Bu tür araçlarla, numune büyüklükleri %0.5’den daha düşük bağıl hatalarla tekrarlanabilir.

## Slide 8: Kolon tipleri ve kolon etüvleri
Gaz kromatografide, dolgulu ve açık borusal veya kılcal olmak üzere iki tür kolon kullanılır. Günümüze kadar gaz kromatografi deneylerinin büyük çoğunluğu dolgulu kolonlarla yapılmıştır. Bununla birlikte, bu durum hızla değişmekte olup yakın bir gelecekte bu kolonların yerine açık borusal kolonların alması öngörülmektedir.
Kromatografi kolonlarının boyu, 2 m’den kısa ve 50 m’ye kadar veya daha uzun olabilirler. Yapılarında paslanmaz çelik, cam, ergitilmiş silis veya teflon kullanılabilir. Sabit sıcaklık sağlamakta kullanılan etüve sığmalarını sağlamak için, genellikle çapları 10 ile 30 cm arasında değişen bobinler şekline sokulurlar.

## Slide 9: Kolon tipleri ve kolon etüvleri
Tekrarlanabilir çalışmalar için kolon sıcaklığı, önemli bir değişken olup, sıcaklık bir derecenin onda biri düzeyinde kontrol edilebilmelidir. Bu nedenle, kolon doğal olarak termostalı bir etüv içerisinde tutulur.
Kabaca, numunenin ortalama kaynama noktasına eşit veya bunun biraz üzerinde bir sıcaklık değeri ile, normal olarak 2 ile 30 dakika arasında bir elüsyon sağlanır.
Geniş aralıkta kaynama noktası içeren numuneler için genellikle sıcaklık programlaması arzulanır, bu durumda ayrılma sürerken sıcaklık sürekli olarak veya basamaklar halinde arttırılır.

## Slide 11: Dedeksiyon sistemleri
Gaz kromatografik ayırmalar için onlarca dedektör sistemi araştırılmış ve kullanılmıştır. Burada, öncelikle, gaz kromatografide kullanılan dedektörlerde istenen özelliklerden ve sonra da yaygınca kullanılan dedektörlerden bahsediceğiz.
İdeal dedektörün özellikleri
  1)Uygun duyarlılık
  2) İyi kararlılık ve tekrarlanabilirlik
  3) Çözünenler için, onun üstel değeri olarak birkaç birime varan doğrusal bir cevap
  4) Oda sıcaklığında en az 400 dereceye ulaşan bir sıcaklık aralığı

## Slide 12: Dedeksiyon sistemleri
İdeal dedektörün özellikleri
  5) Akış hızından bağımsız olan kısa bir cevap süresi
  6) Yüksek güvenilirlik ve kullanma kolaylığı
  7) Bütün çözünenler için benzer bir cevap veya bir veya daha çok sınıftaki çözünenler için öngörülebilen seçici cevaplar
  8) Numuneyi tahrip etmeme özelliği
Bu niteliklerin tümüne sahip bir dedektör mevcut değildir.

## Slide 14: Alev İyonlaşma dedektörleri
Alev iyonlaşma dedektörü (FID), gaz kromatografide en yaygın biçimde kullanılan ve en genel uygunlama alanı olan bir dedektördür.
Bir alev başlığı kullanılarak, kolondan gelen karışım hidrojen ve hava ile karıştırılır, ve elektriksel kıvılcımla ateşlendirilir.
Organik bileşiklerin çoğu, hidrojen/hava alevi sıcaklığında, alevde elektrik iletkenliği oluşturan iyon ve elektronlar üretirler.
Alev başlığı ucu ile alev üzerindeki bir toplayıcı elektrot arasına birkaç yüz voltluk bir gerilim uygulanır. Oluşan akım daha sonra ölçüm için yüksek empedanslı bir işlemsel yükselticiye yönlendirilir.
Alev iyonlaşmalı dedektör, yüksek duyarlılık, geniş bir doğrusal cevap aralığı ve düşük gürültü gibi özellikler taşır. Bir sakıncası ise, numuneyi tahrip etmesidir.

## Slide 16: Alev İyonlaşma dedektörleri
Alev iyonlaşma dedektörü (FID), gaz kromatografide en yaygın biçimde kullanılan ve en genel uygunlama alanı olan bir dedektördür.
Bir alev başlığı kullanılarak, kolondan gelen karışım hidrojen ve hava ile karıştırılır, ve elektriksel kıvılcımla ateşlendirilir.
Organik bileşiklerin çoğu, hidrojen/hava alevi sıcaklığında, alevde elektrik iletkenliği oluşturan iyon ve elektronlar üretirler.
Alev başlığı ucu ile alev üzerindeki bir toplayıcı elektrot arasına birkaç yüz voltluk bir gerilim uygulanır. Oluşan akım daha sonra ölçüm için yüksek empedanslı bir işlemsel yükselticiye yönlendirilir.
Alev iyonlaşmalı dedektör, yüksek duyarlılık, geniş bir doğrusal cevap aralığı ve düşük gürültü gibi özellikler taşır. Bir sakıncası ise, numuneyi tahrip etmesidir.

## Slide 17: Termal İletkenlik dedektörü
Termal iletkenlik dedektörü (TCD), gaz kromatografi çalışmalarında ilk kullanılan dedektörlerden biridir. Günümüzde de yaygın kullanım alanı olan bu araç, akan gazda analit moleküllerinin varlığı ile oluşan termal iletkenlik değişimlerini temel alır.
Termal iletkenlik dedektöründe duyarlı olan bölüm, elektrikle ısıtılan ve sabit elektrik gücünde, sıcaklığı çevresindeki gazın termal iletkenliğine bağımlı bir bileşendir.
Isıtılan bu bileşen, ince bir platin, altın veya tungsten tel veya yarı iletken bir termistör olabilir.
Termal iletkenlik dedektörünün üstünlükleri arasında basitliği, geniş doğrusal dinamik aralığı, organik ve anorganik türlere duyarlı olması ve numuneyi yok etmiyen nitelikte olması sayılabilir.
Termal iletkenlik dedektörünün önemli bir kısıtlayıcı yönü ise, bağıl olarak düşük olan duyarlılığıdır.

## Slide 18: Elektron yakalama dedektörleri
Halojen içeren maddelerin seçimli dedeksiyonuna imkan verdiği için, elektron yakalama dedektörleri (ECD) çevre numunelerinin tayininde çok yaygın kullanılmaktadır.
Bu tür dedektörlerde, kolondan çıkan gazlar bir  yayıcısının (genelde Ni-63) üzerinden geçirilir.  tanecikleri, genellikle azot olan taşıyıcı gazı iyonlaştırarak çok sayıda elektron oluşmasına neden olur. Organik maddelerin yokluğunda, dedektörde bulunan çift elektrot arasında belli bir akım meydana gelir. Kolondan elektron yakalama özelliği olan bir organik madde gelmesi halinde, elektronların bir kısmı tutulur ve elektrotlarda akım düşmesi gözlenir.
Elektron yakalama dedektörleri seçicidir ve elektronegatif fonksiyonel grup içeren moleküllere karşı çok duyarlıdır. (halojen, peroksit, nitro ve kinonlar)
Aminler, alkoller ve hidrokarbonlar gibi fonksiyon gruplara karşı duyarlı değildir. Bu dedektörün en önemli uygulama alanı klorlu pestisitlerin belirlenmesi ve tayinidir.
Elektron yakalama dedektör, çok duyarlıdır ve numunenin tahrip olmaması gibi üstünlüğe sahiptir. Ancak, dedektörün doğrusal cevabı oldukça dardır.

## Slide 20: Kütle spektrometri
Kütle spektrometri en güçlü gaz kromatografi dedektörlerindendir. GC ile kütle spektrometrinin kombinasyonuna kısaca GC/MS denir. Kütle spektrometre, numuneden oluşturulan iyonların kütle/yük (m/z) oranını ölçer. Kütle spektrometri ile çalışanlar, gerçekte ölçtükleri kütle/yük oranı olsa bile, çoğu zaman iyonların kütlesini ölçmeden söz ederler. Çünkü, numuneden oluşan iyonların büyük bir oranı tek yüklüdür (z=1).
Kütle spektrometri yüksek duyarlılık ve seçiliğine sahiptir. Fakat, tek dez avantajı numuneyi tahrip etmesidir.

## Slide 21: Gaz kromatografi kolonları
Önceki slaytlardan hatırlarsak gaz kromatografi kolonlarının ikiye ayrıldığından bahsetmiştik:
  Kılcal kolonlar
  Dolgulu kolonlar

## Slide 22: Kılcal kolonlar
Açık borusal kılcal kolonlar, çeperi kaplı açık borular (WCOT) ve destek kaplı açık borusal kılcal (SCOT) olmak üzere temelde iki türdür. Çeperi kaplı kolonlar, ince bir tabaka halinde durgun faz ile iç çeperi kaplanmış kılcal borulardır. Destek kaplı açık borusal kılcal kolonlarda ise, kılcal borunun iç yüzeyi çok ince bir film halinde, diatome toprağı gibi bir destek maddesi ile kaplanmıştır.
Bu tür bir kolon, çeperi kaplı bir kolona göre birkaç kat daha çok durgun faz içerir ve böylece numune kapasitesi daha yüksek olur.

## Slide 23: Dolgulu kolonlar
Günümüzde dolgulu kolonlar, tipik olarak 2-3 m uzunlukta, 2-4 mm iç çapında olup, cam veya metalden üretilmektedir. Bu borular, üzerine ince(0.05 - 1 m) bir durgun sıvı fazı kaplanmış olan, ince toz haline getirilmiş dolgu maddesi veya katı destek materyali ile yoğun şekilde doldurulmuştur.
Termostatlı etüvler içerisine sokabilmek için bu borular yaklaşık 15 cm çapında bir bobin halinde şekillendirilir.

## Slide 25: Katı destek malzemeleri
Dolgulu kolonlardaki katı destek, sıvı durgun fazı tutma işlevi görür, böylece hareketli faz ile temas durumunda olabilecek yüzey alanının olabildiğince yüksek olması sağlanır.
Günümüzde en yaygın şekilde kullanılan destek maddesi, doğal olarak bulunan diatome toprağıdır; bu madde, tarih öncesi göl ve denizlerde yaşamış tek hücreli bitki türlerinin binlercesinin iskeletinden oluşmuştur.

## Slide 26: Destek maddesinin tanecik büyüklüğü
Gaz kromatografi kolonunda, dolgu maddesinin tanecik çapı azalırken verimlilik hızla artar. Bununla birlikte, taşıyıcı gaz için istenilen akış hızını sağlamak amacıyla gerekli basınç farkı, tanecik çapının karesi ile ters orantıldır.
50 psi üzerinde basınç farkı kullanılması uygun olmadığından bu ilişki, gaz kromatografi dolgularındaki tanecik boyutuna bir alt sınır koymuştur.
Sonuç olarak, genelde kullanılan destek tanecikleri 60-80 meş veya 80-100 meş boyutlarında olmalıdır.

## Slide 27: Durgun sıvı fazlar
Gaz-sıvı kromatografi kolonunda tutuklanmış sıvı faz için istenen özellikler şöyle sıralanabilir: (1) düşük uçuculuk(ideal olarak sıvının kaynama noktası kolonun çalışma sıcaklığından en az 100 derece yüksek olmalıdır), (2) termal kararlılık, (3) kimyasal inertlik, (4) ayırılacak türler için uygun aralıkta k` and  değerlerini verebilecek çözücü nitelikleri
Kolondaki bir çözünen tür için alıkonma süresi, dağılma oranına bağlı olup, bu değer ise, durgun fazın kimyasal nitelikleriyle ilişkilidir.

## Slide 29: Durgun sıvı fazlar
Kolon içerisinde makul düzeyde bir alıkonma süresi elde etmek için, ilgili türün durgun faz ile belli ölçüde uyum (çözünürlük) göstermesi gereklidir. Burada ‘‘benzer benzeri çözer’’ ilkesi geçerlildir; benzer sözcüğü ise, çözünen tür ve tutuklanmış sıvının polariteleri için kullanılmaktadır.
Polarite, molekülün yakın çevresindeki elektriksel alan etkisi olup, o türün dipol momenti ile ölçülür. Polar durgun fazlar, – CN, – CO ve –OH gibi fonksiyonel gruplar içerir. Hidrokarbon türü durgun fazlar ve dialkil siloksanlar apolar iken, poliester fazlar çok polar özellik gösterirler. Polar çözünen olarak alkoller, asitler ve aminler, orta polarlıktaki çözünenler ise esterler, ketonlar ve aldehitler sayılabilirler.

## Slide 32: Film kalınlığı
Durgun faz kalınlığı 0.1 ile 5m arasında değişen ticari kolonlar bulnabilir. Film kalınlığı, öncelikle kolonun tutma özelliğini ve kapasitesini etkiler.
Kalın filmler, uçuculuğu yüksek olan analitler için kullanılır;çünkü böyle filmler çözünenleri daha uzun süre tutar ve böylece, ayrılmanın gerçekleşmesi için daha uzun süre sağlanmış olur.
İnce filmler ise, düşük uçuculuktaki türlerin makul sürelerde ayrılmasında kullanılır.
0.26 veya 0.32-mm’lik kolonların çoğu uygulamalarında, 0.26 m’lik bir film kalınlığı önerilir. Megabor kolonlarda, genellikle 1- to 1.5 m’lik filmler kullanılır.

## Slide 34: Nitel analizler
Gaz kromotogramlar, organik bileşiklerin saflığını denetlemekte bir ölçüt olarak sıkça kullanılır. Eğer varsa safsızlıklar, ek pikler olarak kendini gösterirler; bu piklerin altındaki alanlar ise, safsızlığın kabaca tahmin edilmesinde kullanılır. Teknik, saflaştırma işleminin verilmliliğini ölçmedede kullanılabilir.
Karışımlardaki bileşenlerin tanınmasında, teorik olarak, GC alıkonma süreleri, yararlı olmalıdır. Gerçekte ise, bu verilerin uygulanabilmesi için tekrarlanabilir sonuçlar almada, kontrol edilebilir değişkenlerin sayısı, bu tip verilerin kullanabilirliğini kısıtlamaktadır. Bununla birlikte, elde saf bileşik varsa, gaz kromatografi, karışımdaki bir bileşiğin varlığının belirlenmesinde etkin olarak rol oynar.

## Slide 35: Nicel analizler
Gaz kromatografinin gelişip yayılmasının bir sebebide hızı, basitliği, nispeten düşük fiyatı ve ayırmalarda yaygın kullanılabilirliğidir. Fakat ayrılan türler hakkında nicel bilgiler sağlanmasaydı, GC böylesine yaygın bir yöntem olmazdı.
Nicel GC, kromatogramlardaki analit pikinin yüksekliği veya alanının bir veya daha çok standardın pik yüksekliği veya pik alanı ile karşılaştırmaya dayanır. Şartlar doğru kontrol edilir ise, bu parametrelerin her ikisi de derişim ile doğrusal olarak değişir.

## Slide 36: Ders sonu özeti
Gaz kromatografisinde kullanılan bileşenlerin neler olduğunu ve ne tür dedektörlerin kullanıldığını öğrendik
Gaz kromatografinin sonuçlarından ne gibi bilgiler elde edilebileceğini gördük.
Kromatografi türleri içinde neden yaygın kullanıldıklarına dair bir fikir sahibi olmuş olduk.