|  | OTOKLAV ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DOKÜMAN NO | YAYIN TARİHİ | REVİZYON TARİHİ | REVİZYON NO | SAYFA NO |  |
|  | SSH.TL.11 | 25.11.2019 |  |  | 01 |  |

1. AMAÇ

Cihazın doğru ve verimli çalışmasını sağlamak.

2. KAPSAM

Otoklav cihazını kullanan ve kontrol eden tüm personeli kapsar.

3. SORUMLULAR

Enfeksiyon kontrol hemşiresi, hemşire, klinik destek elemanları ve teknik hizmetler personeli.

4. TANIMLAR

Otoklav: Basınçlı su buharı ile doymuş bir ortamda 121 santigrat derece ile 134 santigrat derece arasında sterilizasyon işlemini gerçekleştiren bir cihazdır.

Sterilizasyon: Çeşitli yöntemlerle alan veya araç gereçte bulunan sporlar dâhil tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir.

5. UYGULAMA

5.1.Cihazın Kullanımı

5.1.1. Yükleme işlemi bittikten sonra açma kapama düğmesine basılarak, alet açılır.

5.1.2. Kapak kapatıldıktan sonra uygun olan program aşağı ve yukarı seçenekleriyle seçildikten sonra ”BAŞLAT” tuşuna basılır.

5.1.3. İşlem başladıktan sonra ekranda süre ve seçilmiş olan programın adı çıkar.

5.1.4. Eğer işlem sırasında bir hata çıkarsa, ekranda sebebiyle beraber belirtilir.

5.1.5. İşlem manuel olarak durdurulmak istenildiğinde ekranda bulunan “DUR” tuşuna basılır ve devamın da onay istenir. “ Evet” tıklanırsa işlem durur, “Hayır” tıklanırsa geri menüye dönülür.

5.1.6. İşlem durdurulduğunda beklemeye alınır ve basınç ve sıcaklık kapağın açılabilmesi için uygun şartlara getirilir.

5.1.7. Uzun süre kullanılmayacak aletler için güç kaynağı kesilir, tank boşaltılır, kapı aralık bırakılır ve üzeri toza ve neme karşı örtülür.

5.1.8. Çıkan sterilize edilmiş aletler sıcak olabileceği için dikkatli alınmalıdır.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Günlük bakım

- Kapı contasını temizleyiniz.

- Harici yüzeyin genel temizliğini yapınız.

- İç yüzeylerin genel temizliğini yapınız.

5.2.2. Haftalık bakım

- Kazanın temizlenmesini yapınız.

- Tepsileri temizleyiniz.

- Isı ve basınçları kontrol ediniz.

5.2.3. Aylık bakım

- Vakum testini yapınız.

- Kirli su tankını temizleyiniz.

5.2.4. Yıllık bakım

- Güvenlik vanasının bakımını yapınız.

- Her 500 çalışmada bakteri filtresini değiştiriniz.

- Her 500 çalışmada kapak contasını değiştiriniz.