PA.Ü. TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

DÖNEM II 1. MODÜL

BİYOKİMYA LABORATUVAR UYGULAMALARI KILAVUZU

Uygulamanın Adı: İdrarda gebelik testi

Uygulama Sorumlusu: Dr. Ayşegül ÇÖRT DÖNMEZ, Dr. Kürşat KAYA

Uygulamanın Amacı: İdrarda gebelik testinin çalışma prensibini anlama

Genel Bilgiler:

hCG Kart Gebelik Testi (human chorionic gonadotropin)

hCG Kart Gebelik Testi hızlı kromotografik bir immünoassay testidir. Gebeliğin erken tespitinde idrarda insan koryonik gonadotropinin kalitatif olarak belirlenmesini sağlar.

insan koryonik gonadotropin glikoprotein yapıda bir hormondur. Fertilizasyonun ardından gelişen plasenta tarafından üretilir. Normal gebelikte hCG hem idrar hem de serumda 7 ile 10 gün sonrası tespit edilebilir. hCG seviyeleri hızlı bir şekilde artış göstererek kaçırılan ilk menstrual period sonrası 100 mIU/mL’yi aşar ve gebeliğin 10-12 haftasında 100,000-200,000 mIU/mL seviyelerine kadar ulaşır. Gebeliği takiben hCG’nin hem idrar hem de serumda kısa sürede artışı, erken gestasyonal gelişimle beraber konsantrasyonunun hızlı yükselişi hCG’yi gebeliğin erken dönem tespitinde mükemmel bir belirteç yapar. hCG Kart Gebelik Testi idrar örneklerinde hCG’nin varlığını 25 mIU/mL hassasiyette kalitatif olarak tespit edebilmektedir. Test; idrarda artan hCG seviyelerinin seçici olarak tespitinde monoklonal ve poliklonal antikorların kombinasyonunu kullanır. Test; yapısal olarak benzer glikoprotein hormonlar olan hFSH, hLH ve hTSH’ın yüksek fizyolojik seviyelerinde çapraz reaksiyon ve interferans göstermez.

Test idrar örneklerinin örnek yükleme kuyusuna eklenmesi ve renkli çizgilerin oluşumunun gözlenmesi ile yürütülür. Örnek renkli konjugat ile reaksiyona girmek üzere kapiller olarak membran boyunca hareket eder. Pozitif örnekler membranın test çizgisi alanında spesifik antikor-hCG-renkli konjugat ile reaksiyona girerek renkli çizgiyi oluşturur. Renkli çizginin olmayışı negatif sonucu işaret eder. Prosedürün kontrolü için kontrol çizgisinde renkli çizginin görülmesi uygun hacimde numunenin yüklendiğini ve membran geçirgenliğini işaret eder.

Reaktifler:

Test kartı anti-hCG partikülleri ve anti-hCG kaplı membranı içerir.

Yalnızca profesyonel  in vitro diyagnostik kullanım içindir. Son kullanma tarihinden sonra kullanılmaz. Kullanılana dek paketinden çıkarılmamalıdır. Tüm numuneler potansiyel olarak zararlı ve infeksiyöz olarak kabul edilmelidir. Test bitiminde biyolojik atık çöpüne atılmalıdır. 2-30°C’de oda ısısında ya da soğutucuda muhafaza edilebilir. Dondurulmamalıdır.

Örneklerin toplanması ve idrar testinin hazırlanması:

İdrar örnekleri temiz ve kuru bir kapta toplanmalıdır. Sabah ilk idrar örneği en yüksek düzeyde hCG konsantrasyonuna sahip olduğu için tercih edilmelidir fakat günün herhangi bir saatinde toplanan idrar numunesi de kullanılabilir. Görülebilir partiküller içeren idrar örnekleri santrifüj ya da filtre edilmeli ya da tezmiz numunenin toplanabilmesi için bekletilmelidir.

Örneklerin saklanması:

Test edilmeden önce idrar örnekleri 2-8°C’de 48 saate kadar saklanabilir. Uzun süreli saklama için örnekler -20°C’de dondurulabilir. Donmuş örnekler test edilmeden önce çözülerek karıştırılmalıdır.

Materyaller:

Kartlar, tek kullanımlık pipetler

Temin edilmeyen materyaller:

Örnek toplama kabı ve zamanlayıcı

Kullanım talimatı:

1. Test yapılmadan önce test kartı ve numunelerin oda ısısına (15-30°C) gelmesi için bekleyiniz.

2. Test cihazını ambalajından çıkartınız

3. test cihazını temiz ve düz bir zemine koyarak pipet yardımı ile 3 damla (yaklaşık 180 µl) idrar numunesini test cihazı üzerinde bulunan örnek yükleme kuyusuna (S) ekleyiniz ve zamanlayıcıyı başlatınız. Örnek yükleme kuyusunda (S) baloncuk oluşmamasına dikkat ediniz.

4. Test sonucu 3 ile 5 dakika arasında belirlenebilecektir. Negatif sonuçlar 10 dakikada konfirme edilmelidir. 10 dakikadan sonra gözlenen sonuç yorumlanmamalıdır.

Pozitif: iki belirgin kırmızı çizgi gözlemlenmelidir. Bir çizgi kontrol bölgesinde (C) ve diğer çizgi test bölgesinde (T) olmalıdır. T bölgesinde gözlenen çizginin yoğunluğu örneğin sahip olduğu hCG konsantrasyonuna göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak T bölgesinde yer alan herhangi bir kırmızı çizgi pozitif olarak değerlendirilmelidir.

Negatif: Kontrol bölgesinde (C) gözlenen tek bir kırmızı çizgidir. T bölgesinde kırmızı ya da pembe çizgi görülmemesidir.

Geçersiz: Kontrol çizgisinin görilmemesidir. Yetersiz numune hacmi ya da yanlış prosedür tekniklerinin kullanılması kontrol çizgisinin olmayışının sebebidir. Yeni test cihazı kullanılarak test tekrarlanmalıdır.

Kalite Kontrol: Test prosedürü kontrol içermektedir. Kontrol (C) bölgesinde gözlenen kırmızı çizgi internal prosedür kontrolüdür. Yeterli numune hacmi ve prosedürün doğruluğunu göstermektedir. Test cihazlarının temininin ardından test performansının doğruluğunun test edilmesi için 25-250 mIU/mL hCG içeren pozitif hCG kontrolü ve "0" mIU/mL hCG içeren negatif hCG kontrolünün kullanımı önerilmektedir.

Sınırlılıklar:

1. hCG kard gebelik Testi kalitatif bir test olmasından dolayı kantitatif değer ya da hCG artış oranı bu test ile tespit edilemez.

2. Çok dilüe halde olan idrar örnekleri temsili hCG seviyelerini içermeyebilir. Gebelik halen şüpheli ise sabah ilk idrar numunesi 48 saat sonra toplanmalı ve test edilmelidir.

3. hCG seviyeleri testin sensitivite seviyesinin altında ise yalancı negatif sonuçlar gözlenebilmektedir. Gebelik halen şüpheli ise sabah ilk idrar numunesi 48 saat sonra toplanmalı ve test edilmelidir.

4. Çok düşük (50 mIU/mL’den az) hCG seviyeleri implantasyonun hemen ardından idrar örneklerinde gözlenebilir. Ancak ilk trimester gebeliklerinin doğal sebeplerle sonlanma sayısının yüksek oluşundan dolayı zayıf pozitif sonuçlar 48 saat sonra sabah ilk idrarın toplanması ile tekrarlanmalıdır.

5.Gebelik dışında trofoblastik hastalıklar ve testis tümörü, prostat kanseri, meme kanseri ve akciğer kanseri gibi ciddi non-trofoblastik neoplazmalar hCG düzeylerinin yükselmesine neden olabilir. Bu koşullarda idrar örneklerinde hCG’nin varlığı gebeliğin tespitinde kullanılmamalıdır.

7. bu test gebeliğin olası tahmininde kullanılmaktadır. Gebeliğin konfirmasyonu uzmanın klinik ve laboratuvar bulguları ile konfirme edilmelidir.

Beklenen Değerler:

Sağlıklı gebe olmayan kadın ve sağlıklı erkeklerde negatif sonuçlar beklenmektedir. Sağlıklı gebelerde hCG idrar ve serum örneklerinde bulunmaktadır. hCG miktarı gebelik ayı ve kişilere göre değişiklik gösterebilmektedir. hCG test kartı sensitivite değeri 25 mIU/mL, ve gebeliğin 10. Gününden sonra gebeliği tespit edenbilme özelliğine sahiptir.

Doğruluk:

hCG gebelik test kartları ile diğer ticari idrar membran hCG testlerinin karşılaştırıldığı çok merkezli klinik değerlendirmeler yürütülmüştür. Bu çslışmsda 159 idrar örneğinden 88’i negatif ve 71 ‘i pozitif olarak tanımlanmıştır. Bu sonuçlar  ile hCG gebelik test kartları diğer testler ile 100% doğruluğa sahip olarak bulunmuştur. Relative Sensitivity: 100%, Relative Specificity: 100%,  Doğruluk: 100%

Sensitivite ve Spesivite:

hCG gebelik test kartları 25 mIU/mL ve daha yüksek hCG konsantrasyonlarını belirleyebilir. Test W.H.O. standasrtlarına göre standardize edilmiştir. Negatif (0 mIU/mL hCG) ve pozitif (25 mIU/mL hCG) örneklere LH (300 mIU/mL), FSH (1,000 mIU/mL), ve TSH (1,000 μIU/mL) eklenmesi çapraz reaksiytona sebep olmamıştır.

Aşağıda yer alan maddelerin de hCG negatif ve pozitif örneklerine eklenmesi interferansa neden olmamıştır.

Acetaminophen 20 mg/mL

Caffeine 20 mg/mL

Acetylsalicylic Acid 20 mg/mL

Gentisic Acid 20 mg/mL

Ascorbic Acid 20 mg/mL

Glucose 2 g/dL

Atropine 20 mg/mL

Hemoglobin 1 mg/dL

Bilirubin 2 mg/dL